Технические характеристики

Модель установки	SDS 2000

Класс	Класс 1

Уровень защиты	Тип Б

Источник питания	~230 В, 50-60 Гц

Потребляемая мощность установки	900 Вт

Давление воздуха на входе в установку	5,5 Бар

Потребляемый расход воздуха :

Без воздушного эжекционного слюноотсоса	не более 50 л/мин

С воздушным эжекционным слюноотсосом	не более 100 л/мин

Давление воды на входе в установку:

Без гидроэжекционного слюноотсоса	не менее 1,5 Бар

С гидроэжекционным слюноотсосом	 не менее 2,5 Бар

Общая масса 	150 кг

Удельное давление	310кгс/м2

Габаритные размеры установки	(см. рис. 2, 3)

Модель кресла	SDS1600

Минимальная высота подъема кресла	45 см

Максимальная высота подъема кресла	80 см

Общее время подъема кресла	15 сек

Общее время опускания кресла	15 сек

Максимальная ширина сиденья	50 см

Модель блока наконечников	SDS1400 / SDS1450

Модель гидроблока	SDS1620 / SDS1625 / SDS1650

Модель осветителя	SDS1300 / SDS1350

Коробка присоединительная

Присоединительная коробка располагается рядом со стоматологической установкой и предназначена для подключения установки к воздушной, водяной, канализационной и вакуумной магистралям.

В состав присоединительной коробки (см. рис.) входят:

- фильтр-клапан-редуктор воздушный с краном;

- фильтр-клапан-редуктор водяной с краном;

- влагоотделитель с автоматическим сбросом конденсата в канализацию;

- комплект для подключения к вакуумной и канализационной магистралям;

- воздушная педаль управления стоматологическими наконечниками.

В воздушном и водяном фильтре-клапане-редукторах находятся сменные фильтры, состояние которых необходимо периодически контролировать и при необходимости менять фильтры.

Рекомендации по выбору и подготовке места 
для монтажа стоматологической установки SDS 2000

A.1 Выбор места

При выборе места для стоматологической установки необходимо учитывать:

-	компоновку установки;

-	габаритные размеры установки;

-	планировку кабинета (освещение, удобство работы врача и ассистента, удобство подходов, подведение магистралей);

-	 что ножная часть кресла должна располагаться в направлении окон.

Магистрали подводятся в присоединительную коробку (см. рис.).

После выбора местоположения стоматологической установки необходимо осуществить прокладку магистралей к месту подключения.

ВНИМАНИЕ! Магистрали необходимо выполнить из коррозионностойких материалов.

Воздушная и водяная магистрали должны выдерживать давление до 1 МПа (10 кгс/см2).

A.2. Подвод магистралей в присоединительную коробку
	(магистрали проведены под полом)

К присоединительной коробке под полом подходят четыре магистрали:

-	воздушная,

-	водяная,

-	вакуумная,

-	канализационная.

Кроме этого для управления вспомогательными агрегатами к установке может подходить электрический кабель.

Воздушная и водяная магистрали должны быть выполнены из труб с Dу не менее 6 мм и заканчиваться трубами, выходящими вертикально из пола на 50 мм с резьбой на конце: Труб.1/2” (см. рис.).

Вакуумная и канализационная магистрали должны быть выполнены из труб с Dу не менее 20 мм и заканчиваться трубами, выходящими вертикально из пола на 40 мм с резьбой на конце: Труб.3/4” (см. рис. 17).

ВНИМАНИЕ! Рядом со стоматологической установкой должна находиться электрическая розетка “Евро” (с заземлением) ~ 220 В 50 Гц.

A.3. Подвод магистралей в присоединительную коробку
	(гибкими шлангами)

Стоматологическая установка может быть подключена к источникам сжатого воздуха и вакуума и к водопроводу при помощи гибких шлангов.

Внутренний диаметр шлангов:

-	воздушного	- 6.3 мм,

-	водяного	- 6,3 мм,

-	вакуумного	- 25 мм.

Шланги воздушной и водяной магистралей должны выдерживать давление до 1 МПа (10 кг/см2).

Прокладка канализационной магистрали должна быть выполнена в соответствии с п. А.2.